附件二：采购需求反馈意见表

表一：热台偏光显微镜

| 序号 | 具体技术(参数)要求 | 建议参数 | - 建议单价（元） | - 建议总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.工作条件 1.1电源：100-220V，V±10%；频率：50/60Hz；主机功率60VA。 2.偏光显微镜主机 ★2.1光学主体：正置式透反射专业偏光显微镜主机，高稳定度多功能集成式，一键切换透反射观察，整体光路系统支持25mm视野观察，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.2观察方式：具备反射光、透射光照明观察，明场、偏光、斜照明观察功能。 2.3光阑调节：具备孔径光阑调节且带有彩色编码，可根据色彩标识快速调整为最佳状态。 2.4三目观察筒：目镜视频同时观察，视野数≥22mm。 2.5目镜：10X目镜，带屈光度调节装置,视野数≥22mm。 ▲2.6物镜转盘：偏光专用的可对中5孔物镜转换器，每个孔位均可独立对中。 2.7观察物镜：平场消色差EPI标识高级光学物镜。 5倍偏光物镜：工作距离≥14mm，NA≥0.12。 10倍偏光物镜：工作距离≥17.7mm，NA≥0.25。 20倍长工作距离偏光物镜：工作距离≥10.8mm，NA≥0.4。 50倍长工作距离偏光物镜：工作距离≥8.2mm，NA≥0.5。 2.8调焦装置：三级调焦装置、左右同步粗微调功能，最高调焦精度≤1um，含有阻尼调节环与高度限位环，符合人体工学设计。 ★2.9照明装置：最新大功率长寿命LED照明光源；光源寿命≥72000小时。 2.10偏光插片：起偏器，180°检偏器，四分之一波长板、全波波长板。 2.11载物台：偏光专用旋转载物台可旋转360°，可锁定在任何位置，360°每刻度递增1°；可以从任意位置以45度锁定；配有标本夹，标本夹XY移动范围≥40mm*50mm。 ★2.12拍摄装置：与显微镜同品牌原厂数字摄像头，最大像素：≥1200万。 2.13分析软件：影像处理与测量软件:具备阴影校准功能，以补偿图像角落四周的阴影。使用光强阈值设置时,阴影校正提供更精确的分析。 软件支持实时动态测量，动态量测和抓拍量测数据兼容;支持多种测量工具：点坐标、两点间距、点线间距、X向、Y向卡尺、三点角度;三点圆等多种测量功能支持快捷键控制窗口预览/全屏预览模式切换，快捷键控制抓拍保存照片。 3.高低温测试热台 ★3.1热台温度范围同等或优于：-195到600℃。 3.2温度精度：全程温度精度/稳定性：0.01℃/<0.01℃。 3.3光孔直径：2mm。 3.4样品移动：X,Y轴向移动16mm。 3.5加热速率可调范围至少：0.1-150℃/min。 3.6工作距离：最小物镜/聚光镜工作距离：4.5/12.5mm。 3.7平台接口：快速气体接头，控制样品大气环境。 3.8高温：高导热银质材料加热体，快速达到热平衡。 3.9低温：液氮直接注入银质材料腔体，快速冷却。 3.10热电偶：100欧姆铂金电阻温度传感器，保证温度精度。 3.11进样方式：样品可以侧面导入不需要打开上盖。 3.12通用性：可与各种光谱仪、光学显微镜、共聚焦显微镜、激光拉曼和X-射线类仪器连用。 4.配置清单 4.1热台偏光显微镜反射/透射光机身，1套。 4.2偏光五孔转换器，1个。 4.3透/反射LED光源，2个。 4.4透射偏光聚光镜，1个。 4.5 10X 目镜，2个。 4.6 5倍物镜：工作距离14mm，NA 0.12，1个。 4.7 10倍物镜：工作距离17.7mm，NA 0.25，1个。 4.8 20倍长工作距离偏光物镜：工作距离10.8mm，NA 0.4，1个。 4.9 50倍长工作距离偏光物镜：工作距离8.2mm，NA 0.5，1个。 4.10偏光起偏器，1个。 4.11偏光检偏器，1个。 4.12全波长补偿器，1个。 4.13四分之一波长补偿器，1个。 4.14旋转载物台，一套。 4.15原厂数字摄像头，一个。 4.16图形分析软件，一个。 4.17热台样品仓系统，一套。 4.18温度控制传感器，一套。 4.19低温控制接口，一个。 4.20温度控制器，一个。 |  |  |  |

表二：差示扫描量热仪

| 序号 | 具体技术(参数)要求 | - 建议参数 | - 建议单价（元） | - 建议总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.仪器配置要求： 1.1差示扫描量热仪DSC主机：1台，含仪器安装校正包。 1.2比热用蓝宝石标准样品：1套。 1.3软件：3套，具有比热和纯度，OIT自动终止软件、调制DSC软件功能，中英文可切换。至少可以免费安装在3台电脑上（每套都是完整功能分析软件）。 1.4样品压样机：1套。 1.5低温干燥器：避免低温下潮气对基线的影响。 ★1.6全自动液氮制冷系统：1台。 1.7全自动进样器：1套。 1.8内置质量流量计：≥2个。 1.9样品铝盘：带盖，≥300套。 1.10工作站：1套。 2.技术参数要求 ▲2.1炉体与传感器设计：纯银炉体，炉体与传感器一体成型，温度均匀性好且拥有明确的可重复热流路径，无热电偶焊点裸漏（耐腐蚀性强）；炉体（含传感器）5年质保。 ▲2.2测试原理和温度范围：热流型DSC，需涵盖-180～550℃（配置全自动液氮制冷系统且不需要外界压缩气体驱动）。 ▲2.3温度可扩展范围同等或优于： -180～725℃，可升级-120℃机械制冷系统。 2.4可以直接测量样品实际温度，不需通过样品和参比的温差计算得到，并可以实时记录。 2.5温度准确度：≤±0.1℃。 2.6温度精度：≤±0.01℃。 2.7焓值（量热）精度：≤±0.1%。 2.8量热灵敏度（分辨率）：≤0.001μW。 2.9量热范围：≥±400mw。 2.10基线重现性：<40μW（测试要求：3次实验，从-50~300℃，升温速率10℃/min，直接测试，不额外扣除空白基线前提条件下） 2.11基线平直度：<100μW（测试要求：-50～300℃，10℃/min，直接测试，不额外扣除空白基线前提条件下）。 2.12配置调制DSC功能：在一次测试中同时能够实时观测样品的总热流，总比热，可逆比热，可逆热流，不可逆（动力学）热流，调制温度，调制热流，参考相角，温度振幅，热流振幅，数据必须是经过正弦波进行傅立叶转换的。可分离重叠的可逆和不可逆热效应，并可一次实验得到比热数据。 2.13内置气路控制：内置至少2路质量流量控制并可在软件中实时显示气体流量，可通过软件自动进行两种不同气体的切换和气体流速切换；质量流量计能在0-240mL/min内以0.1mL/min 调节。 2.14配置触摸屏：设备主机上具有至少7英寸APP式高清彩色触摸屏（非远程控制的液晶屏），APP式大尺寸彩色触摸屏能实时观察仪器的状态（如测试中的实时曲线），还可通过触摸屏幕对仪器进行控制，实现操作智能化。 ★2.15软件要求：具有比热、纯度软件、氧化诱导时间自动终止等软件功能，中英文可切换。至少可以安装在10台电脑上，可供至少10个用户使用原厂专业热分析软件进行原始数据的测试结果分析和计算，包括玻璃化转变温度、比热以及调制DSC的计算。 2.16软件设计：实验过程中能调整正在进行但未完成的实验步骤（如终止温度的修改），并出示修改实验方法的界面为证；能自动规划安排各种校正、检验及诊断测试；能完成实验后可自动email指定邮箱。 2.17制造商具有中华人民共和国计量器具型式批准证书。 2.18压样机：可对各种形态的样品进行密封，便于测量。至少具有4种以上压头，能完成普通铝盘，带边铝盘，液体用铝盘，大体积铝盘的密封。压头均采用磁性接触方式，无需任何工具或用户调节。 2.19气氛：静态或动态；可通氧化、还原、惰性等气体。 ★2.20配置52位以上自动进样器，并具有参比坩埚位。 |  |  |  |

表三：高速旋转粉碎机

| 序号 | 具体技术(参数)要求 | - 建议参数 | - 建议单价 - （元） | - 建议总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.仪器功能： 仪器由超离心旋转切割粉碎系统和电子控制系统组成，可以对从软性到中硬性的材料以及纤维质的材料进行快速的细粉碎处理，也可以对热敏性材料进行冷冻粉碎处理。 2.主要配置要求： 2.1 超离心粉碎机主机：1台。 2.2 不锈钢转刀12齿：1把。 2.3 不锈钢环筛0.12mm、0.2mm、0.5mm、0.75mm孔径：各1个。 2.4 标准样品收集盘和盖子1套。 3 设备工作环境要求： 3.1电源：220V 50HZ。 3.2环境温度：室温-80℃。 3.3相对湿度 ：≤80%。 3.4无特殊水电要求。 4 技术参数要求： 4.1 设备配置电子安全锁，配置防回溅漏斗。 4.2 进样尺寸：不超过10㎜。 4.3 最终出样尺寸：小于40μm。 ★4.4可选转速可调范围至少包括：6000-23000转/分钟。 ★4.5 转刀旋翼圆周线最大速度：≥118米/秒。 4.6 转刀直径：≥98mm，确保高效、快速切割样品。 ▲4.7 筛圈上有≥4个卡口，筛圈放置和固定更简便安全。 ▲4.8 可选间距筛，用于粉碎热敏性样品。 4.9 触摸屏操作，单旋钮控制键，一键就能够输入和设置所有参数，并能保存程序。 4.10 设备运行时能实时监测研磨腔温度，并显示于触摸屏幕上，允许操作员监控动力负荷，并手动调整进料速率以得到优化结果，也支持进样结束后自动停止设备运转。 4.11 设备配有变频三相交流电动机，使设备具有更高的能效。 4.12 设备盖子内部采用光滑符合材料设计，样品不会残留在盖子上，方便清洁。 ▲4.13设备可配置大容量收集盘≥1200ml。 |  |  |  |

表四：自动电位滴定仪

| 序号 | 具体技术(参数)要求 | - 建议参数 | - 建议单价 - （元） | - 建议总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.主要功能：选配相应电极可以用于酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定等。 2.技术参数： 2.1搅拌器：磁力或螺旋搅拌任选，搅拌速度多档可调。 ★2.2 pH测量精度：0.001pH，pH测量准确度：±0.003pH。 2.3电势测量精度：0.1mV，测量准确度：±0.2mV。 ▲2.4电流测量范围：0~120μA，电流测量精度：0.1μA。 ▲2.5温度测量范围：-20℃~+120.0℃，温度测量精度：0.1℃，测量准确度：±0.2℃。 2.6滴定管具备多种体积：5，10，20ml或更多可选。 3.主要配置： 3.1自动电位滴定仪主机：1台。 3.2搅拌滴定台：1套。 3.3滴定管加液单元：1个 。 3.4电极电缆：1根。 3.5指示电极：1套。(满足测试尼龙、聚酯低聚物和高分子的氨基和羧基滴定) 3.6软件工作站：1套。 |  |  |  |