附件二：采购需求反馈意见表

等离子体刻蚀机

| 序号 | 具体技术(参数)要求 | 建议参数 | - 建议总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 主要功能 1.1 设备功能：介质材料（例如氧化硅、氮化硅）的刻蚀； 1.2 操作方式：手动开腔放样和取样； 1.3 采用平板电容式设计； 1.4 控制系统：计算机控制系统须具备自动操作和手动操作功能，配有不同用户权限级别的设备控制软件； 1.5 设备控制配备齐全的软硬件联锁功能。 2 技术指标要求 2.1 工艺腔体 1）刻蚀腔体材料为金属铝,刻蚀腔体留有观察窗； 2）刻蚀腔体留有终点监测装置接口。 2.2 样品台 1）样品台尺寸：直径不小于240mm，最大支持单片8英寸晶圆，并向下兼容； 2）固定方式：使用物理压环压在晶圆边缘或托盘边缘； 3）样品台配置氦气背冷功能； 4）配备独立冷却机，用于连接机台下电极控制样品台温度，温控范围-30℃至+80℃，温度设定精度±0.5℃。 2.3真空系统 1）刻蚀腔体采用独立的前级泵； 2）刻蚀腔体前级泵：干式，抽速不低于110m3/h； 3）刻蚀腔体次级泵：磁悬浮涡轮分子泵，抽速不低于450 l/s； 4）刻蚀腔体高真空闸阀：快速开关闸阀，开断时间≤1秒； 5）▲刻蚀腔体极限真空度：≤1×10-5Torr； 6) ★真空漏率≤0.5mT/m。 2.4 气路系统 1）▲工艺气路：配置9路气体管路及相应气体质量流量计（采用外置气盒，最多可配置12路气体管路）； 2）★具体6路气体类型：CHF3, CF4, SF6, Ar, O2, N2, He, C4F8, H2； 3）MFC：采用数字型MFC，控制范围为满量程的2%~100%，控制精度：+/-1%设定值（20~100%量程）；+/-0.2%设定值（2~20%量程）。 2.5 等离子体源 1）偏压射频源：13.56MHz，功率≥600W； 2）具备自动匹配系统，匹配时间≤3秒。 2.6刻蚀终点监测 3.▲刻蚀工艺指标： SiO2及SiNx刻蚀：刻蚀速率≥50nm/min,侧壁角度≥85度，刻蚀均匀性≤5%；Si刻蚀速率≥100nm/min,侧壁角度≥85度，刻蚀均匀性≤5%；光刻胶残胶去除工艺：刻蚀速率≥100nm/min，刻蚀均匀性≤5%。 |  |  |